## Slide 1
1楼 | 102 | 104 | 106 | 108东 | 108西
 | 101 | 103 | 105 | 107 | 
序号 | 房间号 | 面积 | 实验室名称 | 实验室负责人 | 备注
1 | 101 | 100.86 | 101东 光电检测与功能材料实验室 | 杨潇 | 原14502
 |  |  | 101西 光电检测与功能材料实验室 | 居勇峰 | 
2 | 102 | 86.03 | 102东 功能材料技术工作室 |  | 原14504
 |  |  | 102西 图像处理技术工作室 |  | 
3 | 103 | 100.86 | 103东 信息功能材料制备实验室 | 蒋青松 | 原14506和部分2019年新增设备
 |  |  | 103西 新型薄膜器件实验室 |  | 
4 | 104 | 86.03 | 104东 光电图像处理技术实验室 | 于银山 | 新建
 |  |  | 104西 激光遥感技术实验室 | 陈瑞强 | 
5 | 105 | 100.86 | 105东 光谱检测技术实验室 | 朱铁柱 | 原14501
 |  |  | 105西 光谱成像技术实验室 | 卞海溢 | 
6 | 106 | 86.03 | 106东 光谱检测技术工作室 |  | 原14503
 |  |  | 106西 光谱成像技术工作室 |  | 
7 | 107 | 100.86 | 107东 微波器件与电路实验室 | 张冬阳 | 新建
 |  |  | 107西 光电技术实验室 | 杨潇 | 原14511
8 | 108 | 86.03 | 108东 研究生工作室 |  | 
 |  |  | 108西 科研团队研讨室 | 组会研讨、对外接待等 | 
12#1楼江苏省湖泊环境遥感技术实验室平面图、房间分配图
一、平面图
二、 房间分配图

## Slide 2
101房间
门
空调
空调
3P的空调
立式
3P的立式空调
门
光电子测量实验室
光电检测与功能材料实验室
门
AL101-1
AL101
1AP1-XL

## Slide 3
102房间
空调
空调
3P的空调
立式
3P的立式空调
功能材料技术工作室
图像处理技术工作室
水池
水池
门
门
AL102-1
AL102

## Slide 4
103房间
总长8.9m
大于6m
门
水槽二个
空调
空调
通风橱1个
中央台试剂柜子（500*150）
3P的空调
立式
冰箱1个
气瓶
90*40
2P的挂式空调
企业级除湿机
长5.0m
长5m
门
空调
手套箱+蒸镀（400*250）
门
通风橱1个
(150*80)
2P的挂式空调
房间1
小于4.9m
房间2
房间3
信息功能材料制备实验室
新型薄膜器件实验室
AL103-1
AL103

## Slide 5
空调
管式炉
3000W
120*70
门
空开1个
插座2个
烧结炉
7500W
120*70
空开1个
插座2个
真空干燥箱
1500W
120*70
插座2个
插座2个
插座2个
鼓风干燥箱
1500W
120*70
UV处理器
1500W
60*50
吹风机
超纯水
140cm
水槽两个
150cm
通风橱
必须：插座
4个
冰箱
110cm
插座
2个
插座2个
插座2个
铁皮柜三个
90cm
270cm
插座2个
插座2个
插座2个
注意：
1、要有水，包括两个水槽和通风橱预留出水口
2、要有两相电：总功率为30kW或是十平方的铜线
3、预留备用空开两个和空调插座一个，边台上五孔插座
要足够多，确保每一米预留2个五孔插座。(具体见图)
原因：为了实验室安全，原则上不能使用插线板，
因此，边台上必须要有足够的插座。
4、要求中央台上每一米预留2个五孔插座。
房间1
插座
2个
插座2个
插座2个
AL103-2
AL103-3

## Slide 6
空调
气瓶
90*40
2P的挂式空调
企业级除湿机
手套箱+蒸镀（400*250）
门
通风橱1个
(150*80)
房间2
房间2
房间3
门
空调
门
2P的挂式空调
房间3
注意：
1、要有三相电：位置为，380V，总功率为30kW
2、要有两相电：总功率为30kW或是十平方的铜线
位置为。
3、预留空调插座一个(具体位置根据空调放置情况) ；
位置配备5个五孔插座；
位置  边台上每一米预留2个五孔插座。
位置边台上靠近通风橱一侧，预留一个空开。









注意：
1、要有两相电：总功率为30kW或是十平方的铜线
位置为。
2、预留空调插座一个(具体位置根据空调放置情况)；
位置边台上每一米预留2个五孔插座。
位置边台上靠近门一侧，预留空开一个。
位置边台上靠墙角一侧，预留4个五孔插座
此处预留4个五孔插座

## Slide 7
104房间
门
空调
3P的空调
立式
门
空调
光电图像处理技术实验室
激光遥感技术实验室
3P的空调
立式
AL104-1
AL104

## Slide 8
105房间
门
空调
3P的空调
立式
门
空调
3P的空调
立式
光谱成像技术实验室
光谱检测技术实验室
水池
水池
门
AL105-1
AL105

## Slide 9
106房间
空调
空调
3P的空调
立式
3P的立式空调
光谱检测技术工作室
光谱成像技术工作室
水池
水池
门
门
AL106-1
AL106

## Slide 10
107房间
门
空调
3P的空调
立式
门
空调
3P的空调
立式
光电技术实验室
微波器件与电路实验室
AL107-1
AL107

## Slide 11
108房间
空调
空调
3P的空调
立式
3P的立式空调
科研团队研讨室
研究生工作室
门
门
AL108-1
AL108

## Slide 12
12号楼1楼装修改造
一、拆除12号楼1楼讲台、多媒体支架、102、104房间钢丝网顶棚。
二、12号楼1楼办公室、实验室，按图安装水池。
三、所有房间四面粉刷白色乳胶漆，顶部为带色乳胶漆（颜色待定）。
四、原101、103、105房间中间增加玻璃隔断，下方是毛玻璃，上方是透明玻璃，隔断增加一扇推拉门（式样参照14号楼502实验室）。
五、12号楼1楼东西两面安装门禁（参照14号楼1楼）。
六、已增加隔断的房间（101、103、105），每个隔断房间设置一处网络接口；无隔断房间，东西墙面各增加一处网络接口。
七、一层水电安装，施工要求如下：
1、103房间内房间1配电配线要求:
管式炉（插座2个）、鼓风干燥箱（插座2个）、UV处理器（插座2个）、吹风机（插座4个）、通风橱（插座2个）、冰箱（插座2个）各自设立回路，共6个回路，开关为2P20A漏电，配线为BV-3*2.5㎟电线。其余每4个普通插。为1个回路，开关为2P20A漏电，配线为BV-3*2.5㎟电线。管式炉进线为BV-3*6㎟电线,接至AL103—2接线箱。烧结炉进线BV-3*10㎟电线,接至AL103—3接线箱。103两个隔断房间电缆进线为YJV-5*25㎟电缆，其余房间为YJV-5*10㎟电缆。

## Slide 13
2、103房间内房间2、3配电、配线要求:
手套箱用电开关为4P63A漏电，配线为YJV-5*16㎟电缆，通风橱配线为BV-3*2.5㎟电线,开关为2P20A漏电。2P空调配线为BV-3*4㎟电线,开关为2P20A漏电。
各边台单独进线，开关为2P40A漏电，配线为BV-3*10㎟电线.
3、其余房间配电、配线要求：
3P空调开关为4P25A空开接至空调接线箱，配线为BV-5*4㎟电线。仪器台进线开关为2P40A漏电，配线为BV-3*10㎟电线,配管为半圆铝合金线槽，要求北侧房间在北侧面，南侧房间在南侧面，美观贴地安装。其余各边台单独进线，开关为2P20A漏电，配线为BV-3*2.5㎟电线。
4、主电缆安装要求：
室外埋地电缆需铺沙盖砖，外立面墙上电缆保护管为DN100热镀锌钢管，不锈钢卡箍固定。
5、室内给水安装要求：
进水：一楼水槽取水点主管道从卫生间供水管道上碰接取水，沿走道吊顶内明装，管道采用Φ40—PPR管材，进房间内的供水横管采用Φ25—PPR管材，室内明装，支管安装至水槽下方离地45公分高，末端安装DN15三角阀。
出水：实验台下水采用Φ50—PVC管材，穿墙后沿地面埋设，主排水管道采用DN150波纹管，离墙保留适当位置埋设，汇入东侧卫生间污水池。
附：12号楼1楼每个房间布局及装修细节